- 货物一览表

| 包号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术指标参数要求 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 数码生物显微镜 | 详见技术要求 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 3-2 | 显微镜 |  |  | 台 | 1 | 核心产品 |

- 技术要求

合同包三

3-1、3-2数字生物显微镜

1.用    途：应用于微生物、细胞、组织等样本进行显微放大，以及对放大后的图像进行观察和处理，用作进一步的分析。

2.数    量：2套

3.技术参数：

▲3.1具备CFDA注册证；

3.2光学系统：无限远光学系统；

3.3调焦系统：低手位同轴调焦机构，调焦范围≥28mm，微调精度1um；

3.4明场照明装置

3.4.1采用真科勒照明系统；

3.4.2色温可调LED灯，调节范围（3000—7000）K；

3.5载物台：钢丝结构载物平台，行程≥78×32（mm）；

3.6编码式转换器：≥5孔；

3.7观察镜筒：铰链式三目观察头，倾角≥30度；

3.8目镜

3.8.1 10X超宽视野目镜，视场数≥22mm；

3.8.2高眼点设计，双目屈光度可调；

★3.9物镜：高级长工作距离高数值孔径平场消色差物镜4个

3.9.1物镜4×， 数值孔径：NA≥0.15；工作距离≥30mm；

3.9.2物镜10×， 数值孔径：NA≥0.25；工作距离≥10.2mm；

3.9.3物镜40×， 数值孔径：NA≥0.65；工作距离≥0.7mm；

3.9.4物镜100×（油）， 数值孔径：NA≥1.25；工作距离≥0.13mm；

3.10聚光镜系统

3.10.1通用聚光镜，孔径光栏并有刻度标记；

3.10.2工作距离≥10mm，NA≥0.9；

3.11成像系统

★3.11.1 彩色相机：CMOS尺寸：≥1英寸,像素≥1600万；

3.11.2支持TWAIN和DSHOW接口；

3.11.3 USB3.0数据传输接口。

3.12图像分析软件

3.12.1通过计算机对显微相机进行图像编辑功能，包含自动拼图和景深扩展（EFI）处理、图像灰度校正、彩色荧光合成功能等；

3.12.2可实现标尺、注释功能，同时可测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL；

3.12.3具备图像分割与计数功能，数据可输出到Excel；

3.12.4可实现相机的曝光、亮度、对比度等参数的调节；

3.12.5具有基于Word模板的快捷的实验报告，一键实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板用户可以在Word里面自行定义和编辑。

4.配置清单

4.1数字生物显微镜 2套

三、商务要求

★（一）交货时间、地点与方式

1.交货地点：福建福州。

2.交货期：合同签订之日起 30天内全部交货并安装调试完毕。

3.交货方式：甲方指定方式。

★（二）售后服务

1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保至少24个月。报价供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.报价供应商须承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务。

3.报价供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括培训和维护培训等，并在报价文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

4.报价供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。

5.报价供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应， 24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由报价供应商提供同类型备品、备件等。

6.其他服务要求：如有专机专用配套耗材（试剂）的，厂商必须自报（列出详细清单、报价、折扣价），否则视为无效报价。

★（三）专利权和保密要求

报价供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

★（四）付款及结算方式

本项目不预付货款，货物运达指定地点验收合格后，合同乙方收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位在30天内向乙方支付货款。

★（五）履约保证金和质量保证金

物资检验验收合格并完成交货后30天内，合同甲方凭合同乙方提供的相关票据单证，向合同乙方支付合同总金额的95%，余5%作为质量保证金，质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还。